# požadavky zadavatele na automatickou MeteorologickOU stanici

Cílem měření meteorologických charakteristik je poskytnout zadavateli informace o aktuálních hodnotách měřených meteorologických veličin a jejich operativní využití při optimalizaci venkovních procedur klientů lázní.

Data budou zpřístupněna v informačním systému zadavatele a ve webové aplikaci. Funkcí automatické měřící stanice bude odesílání alarmových SMS při překročení zadaných limitních hodnot pro různé kombinace měřených veličin, tyto zprávy budou určeny pro úpravu venkovní zátěže klientů v závislosti na jejich zdravotním stavu.

Automatická meteorologická stanice bude instalována ve vnitřním území lázeňského místa klimatických lázní Mariánské Lázně.

# Automatická měřicí stanice

## Technické požadavky

- Vstupy proudové, napěťové, pulsní včetně dvou sběrnic RS485 (vstup/vstup nebo vstup/výstup) podle specifikace připojených meteorologických snímačů

- Napájení připojených čidel s nastavitelným napětím od 6 V do 20 V

- Samostatný čítač pro vyhodnocení srážkového úhrnu od počátku deště

- Datový přenos s datahostingovým serverem GSM/GPRS, Ethernet

- Modularita způsobů zdrojů napájení (externí zdroj 12 V, solární panel, síťový zdroj 230 V)

- Grafický dotykový displej, klávesnice

- Krytí IP67

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Držák pro šikmé uchycení solárního panelu (podle zvoleného způsobu napájení)

- Regulátor dobíjení baterií doplněný o odpojovač vybitého akumulátoru

- Jednodílný stožár 5 m s nerezovými výložníky pro meteorologické snímače, montáž do betonového základu

## Provozní požadavky

- Výpočtové funkce mezi měřenými kanály/veličinami pro alarmové výstupy a pro operativní změny řízení záznamu a výstupu dat

- Monitoring dynamiky změny měřené veličiny nebo kombinace měřených veličin pro alarmové výstupy formou SMS

- Funkce výpočtů klouzavých úhrnů srážek

- Měření a záznam s volitelným intervalem od 1 s do 24 h samostatně pro každý záznamový kanál

- Parametrizace jednotky pomocí dotykového displeje

- Šifrované datové přenosy na server přes interní GSM/GPRS modul nebo přes Ethernet modul, a to jak pro změřená data, tak pro vzdálené parametrické nastavení

- Funkce dotazových a alarmových SMS při překročení zadaných limitních hodnot

- Přes webový prohlížeč přístupné grafy, tabulky, přehledové měsíční zprávy

- Systém varovných SMS aktivovaný limitními i gradientními alarmy, sepnutím binárního kanálu

- Autodiagnostika napojená na rozesílání varovných SMS a datový server (proud odebíraný připojenými snímači, vlhkost a teplota uvnitř přístroje, napětí a zbývající kapacita akumulátoru)

- Výstup aktuálních měřených hodnot do nadřízeného systému zadavatele po HW sběrnici RS485, komunikační protokol FINET nebo MODBUS_RTU

- Možnost exportu archivovaných dat na úrovni serverů/datových úložišť, aktualizace hodnot minimálně každých 10 minut

## dALŠÍ POŽADAVKY

- Revize elektro dle platných předpisů

- Předávací protokol, zaškolení obsluhy

# meteorologické snímače

MĚŘENÍ TEPLOTY VZDUCHU

Rozsah měření -30 … +50 C°, rozlišení 0,1 C°

Přesnost měření ±0,1 C°

MĚŘENÍ RYCHLOSTI A SMĚRU VĚTRU

Provozní teplota -50 … +60 C°

Rozsah měření směru větru 0 … 359,9°

Přesnost měření směru větru < 3° při > 1.0m/s

Rozsah měření rychlosti větru 0 … 75 m/s

Přesnost měření rychlosti větru ±3% (0...35m/s) ±5% (>35m/s)

Vyhřívané provedení

MĚŘENÍ RELATIVNÍ VLHKOSTI

Měřící rozsah 0 … 100 % při teplotě -40 … +60 C°

Přesnost měření ±0,8% RV

MĚŘENÍ ATMOSFERICKÉHO TLAKU

Rozsah měření 300 … 1100 mbar

Přesnost měření <±1,5 mbar

SRÁŽKOMĚR

Sběrná plocha 500 cm2, pulzní výstup 0,1 mm dešťových srážek

Vyhřívání srážkoměru pro zajištění nepřetržitého měření i v zimním období.

Přesnost měření:

- ± 5% ze zachycených srážek při intenzitě do 30 mm/hod

- ± 10% ze zachycených srážek při intenzitě do 100 mm/hod

- ± 15% ze zachycených srážek při intenzitě do 200 mm/hod

Provozní teplota -30 … +60 °C

PYRANOMETR

Měřený rozsah 0 … 2000 W/m2

Detekce přímého slunečního záření od hranice 120 W/m2, optický princip měření

Provozní teplota -40 … +80 °C